## Ausschreibungstext
Differenzdruck-Messumformer P 34

- Messbereiche von 0 .. 10 Pa bis 100 kPa

- Messung von pos. und neg. Drücken, auch asymmetrisch

- Induktive Messzelle für hohe Messgenauigkeit und Temperaturstabilität

- Zur Messung von Differenzdruck, Volumen- / Massenstrom oder Strömungsgeschwindigkeit

- Mit optionalem Temperatureingang und integriertem, statischem Drucksensor für P/T-kompensierte Volumenstrommessung

- Mit USB-Schnittstelle

- Raumsparendes Schaltschrank-Gehäuse zur Hutschienenmontage

- Konfigurierbare Messbereiche / Ausgänge

- Optional mit 2 Relaisausgängen (Wechsler)

- Hohe Nullpunktstabilität dank automatischem Nullpunktabgleich

- Hohe Überlastsicherheit durch eingebautes Ventil

Technische Daten

Messbereiche:	10/50/100/250/500 Pa, 
1/2,5/5/10/20/50/100 kPa 
(andere auf Anfrage sowie Volumenstrom-, Massenstrom- und Strömungsmessbereiche einstellbar) 
frei skalierbar von 10 .. 100 % innerhalb eines Messbereiches

Analogausgänge: 	0 .. 10 V, 
0 .. 20 mA, 
4 .. 20 mA

Versorgung:		24 VAC/DC ±10%

Schaltkontakte: 		2x Wechsler max. 230 VAC, 6 A

Messgenauigkeit:	± 0,2 % FS Messbereich ≤ 25 kPa oder 
± 0,5 % FS

Temperaturkoeffizient Spanne: 	max. 0,03% FS/K

Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	± 0 % (zyklische/manuelle Nullpunktkorrektur)

max. Systemdruck/Überlastbarkeit: 	400 kPa bei Messbereichen ≥ 2,5 kPa

200-fach bei Messbereichen < 2,5 kPa

Medium:		Luft, alle nichtaggressiven und nicht brennbaren Gase

Ansprechzeit des Sensors: 	25 ms

Sprungantwortzeit (T63)

(Zeitkonstante):		25 ms .. 60 s (einstellbar)

Bemessungstemperaturbereich:	10 °C .. 50 °C

Lagertemperaturbereich: 	-10 °C .. 70 °C

Leistungsaufnahme:	ca. 6 VA

Gewicht: 		ca. 450 g

Schlauchanschlüsse:	Standard Schlauchtülle NW 4/6 mm, 
Winkeltülle 3mm, 
Winkeltülle 4mm,
Winkeltülle 6mm

Gehäuse: 	 	Schaltschrankgehäuse aus ABS für Hutschienenmontage

Schutzart:		IP 20

Abmessungen:		125 mm x 108 mm x 35,2 mm

Prüfungen:		CE / UKCA

USB-Schnittstelle:		USB 2.0 Full-Speed Slave (Mini USB)

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ:	P 34

Fabrikat:	halstrup-walcher GmbH